# PROCESSO LICITATÓRIO Nº 668/2022

# PREGÃO Nº305/2022

# RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 02

Objeto: Registro de preços para aquisição de material hospitalar para uso nas unidades de saúde do município.

1. DAS PRELIMINARES

1.1. Do instrumento interposto

1.1.1. Trata-se de instrumento impugnatório apresentado em 09/01/2023, pela
empresa SAMEH Soluções Hospitalares LTDA, contra os termos do Edital do Pregão
305/2022, cujo objeto é Registro de preços para aquisição de material hospitalar para
uso nas unidades de saúde do município.

1.2. Da tempestividade

1.2.1. Dessa forma, dado que a publicação do Edital ocorreu no dia 05/01/2023, com previsão de
abertura do certame dia 23/01/2023, tem-se que a impugnação é tempestiva, pelo
que se passa à análise de suas alegações.

2. DAS ALEGAÇÕES E DO PEDIDO

2.1. A impugnante discorre sobre o Edital e solicita o referente ao item 182 – do Anexo IV do edital a saber: Tiras Reativas para Glicoteste p/detecção de níveis de glicose de 20 A 500MG/DLEM SANGUE CAPILAR (em comodato aparelho de glicosímetro respectivo) – caixa c/ 50 testes A empresa deverá fornecer no mínimo 60 aparelhos de glicosímetros em sistema de comodato a partir da primeira compra.

a) seja incluída a exigência por tiras de glicemia com química desidrogenase;

b) seja incluída a exigência de 4 amostras – capilar, venosa, arterial, neonatal,

c) incluída a não interferência com substâncias comuns, como antitérmicos e analgésicos

3. DA ANALISE DOS FATOS

3.1. A secretaria requisitante respondeu que:

A) DA OMISSÃO QUANTO AO TIPO DE QUÍMICA ENZIMÁTICA:

Segundo literatura ciêntífica a quantificação é feita pela medida da corrente que é produzida quando a glicose oxidase catalisa a oxidação da glicose a ácido glucônico ou quando a glicose desidrogenase catalisa a oxidação de glicose para gluconolactona. Os elétrons gerados durante esta reação são transferidos a partir do sangue para os eletrodos. A magnitude da corrente resultante é proporcional à concentração de glicose na amostra e é convertida para uma leitura no monitor. Independente do tipo de tecnologia utilizada, os fabricantes devem testar e informar se a acurácia de seus glicosímetros encontram-se dentro das especificações sugeridas pela resolução International Organization for Standardization (ISO) 15197:2003: Portanto não interfere dentro das nossas especificidades e necessidades deste que estejam dentro da classificação ISO.

B) DA OMISSÃO REFERENTE AS 4 AMOSTRAS:

Capilar, venosa, arterial, neonatal: O aparelho de Glicosímetro por comodato é um aparelho de nível capilar por isso não esta sendo especificado, a unidade de Saúde de Arcos possui laboratório de análises clínicas que realizam análise venosa e arterial não deixando a unidade desassistida. Em relação a neonatologia, o serviço de atendimento maternal e Neonatal em outra unidade que no caso é a Santa Casa.

I) DIFERENÇA ENTRE SANGUE TOTAL E AS AMOSTRAS CONTIDAS NO EDITAL:

Conforme descrito o glicosímetro em questão é para análise capilar, tido em literatura científica preferência entre lobo de orelha e dedos das mãos que é o mensurado no aparelho solicitado em comodato. No que se refere a maiores amostras de sangue a metodologia utilizada é outra, no caso realizado no laboratório de análises clínicas.

4- DA DECISÃO

Pelos motivos elencados JULGAMOS IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pela SAMEH Soluções Hospitalares LTDA, de forma que NEGAMOS PROVIMENTO,
sem alteração da data de abertura.

Arcos/MG, 12 de janeiro de 2023.

_________________________________

HELEN CRISTINA BATISTA

DIRETORA DE LICITAÇÕES